             [image: image2.jpg]


SHZB2015-248                                              山东盛和招标代理有限公司 

                                   招标编号：SHZB2015-248
青岛农业大学教学实验设备采购

公开招标

招  标  文  件

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]项 目 名 称：青岛农业大学教学实验设备采购公开招标

招   标  人：青岛农业大学              

招标代理机构：山东盛和招标代理有限公司        

日       期 ：2015年6月20日

目录

4第一部分 招标邀请


6第二部分 投标人须知


6一、适用范围


6二、定义


6三、投标人具备的条件


6四、招标文件的澄清或修改


7五、投标文件的编写


10六、报价有效期


10七、投标费用


11八、保证金


11九、无效报价


11十、解释权


13第三部分 开标、评标、定标


13一、开标


13二、评标委员会


13三、评审原则


14四、评审办法


16五、废标


16六、中标通知书


17第四部分 授予合同


17一、签订合同


17二、合同格式


28第五部分 项目说明及要求


28一、 项目名称：


28二、 项目说明：


28三、商务条件


29四、 设备清单及技术参数


72第六部分  附件


72附件一：投标函


73附件二：法定代表人授权委托书


74附件三：报  价 一 览 表


75附件四：报价明细表


76附件五：投 标 偏 离 表


77附件六：经营业绩一览表


78附件七：高校采购的同类货物成功案例合同原件登记表


79附件八：封面格式


80附件九：验收报告


81附件十：保证金退还申请表




第一部分 招标邀请

山东盛和招标代理有限公司受青岛农业大学委托，就青岛农业大学教学实验设备采购进行国内公开招标，欢迎符合本次招标文件要求的，有生产或供货能力的投标人前来投标。

一、项目编号：SHZB2015-248
二、项目说明：

1．本项目为青岛农业大学教学实验设备采购公开招标，共分为16个包；

2．本项目不接受联合体投标；

3．每包只准许一个报价，不接受多方案报价。
	包号
	预算
	包号
	预算

	第一包
	400000.00 
	第九包
	247000.00 

	第二包
	155000.00 
	第十包
	194600.00 

	第三包
	120000.00 
	第十一包
	150000.00 

	第四包
	340000.00 
	第十二包
	100100.00 

	第五包
	260000.00 
	第十三包
	114700.00 

	第六包
	285000.00 
	第十四包
	85300.00 

	第七包
	393020.00 
	第十五包
	499500.00 

	第八包
	418000.00 
	第十六包
	307280.00 


三、投标人资格要求：

 具有独立法人资格，具有符合本项目的经营服务范围并具有履行合同能力。

四、购买方式：

1、购买招标文件时必须携带营业执照副本原件或者加盖公章的复印件；

2、凡有意参加本次采购活动的投标人必须到招标代理机构现场登记并报名，不按规定报名后果自负。

五、购买公开招标文件及投标保证金交纳起至时间：2015年  月  日–2015年月   日16:00前，工作时间8：30—12：00，13：00—17：30(节假日除外)

购买公开招标文件及交纳投标保证金地点：青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01室

标书费：每包200元。 (售后不退)。

投标保证金：    。交纳截止日期为2015年  月   日下午16:00时前。以电汇(以到帐为准)的方式出具。

开户名：山东盛和招标代理有限公司
账号：3803022119200280021
开户行：工商银行青岛辽宁路支行

电汇形式提交的投标保证金，必须从其基本账户或一般账户转出，并备注所投项目名称编号及标段，不按规定提交投标金保证后果自负。
六、若有疑问或需澄清的内容请于2015年01月09日16：00前发送邮件并致电招标代理机构山东盛和招标代理有限公司。

七、投标文件（密封）递交起止时间：2015年  月  日 上午08:30–09:00(北京时间)

递交地点：青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01室。

八、报价时间：2015年  月   日 上午09:00(北京时间)

报价地点：青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01室。

九、招标代理机构联系方式：侯美玲   王洒

联系电话：0532—66701999、  18661690453
传真：0532-66701999           公司邮箱：qdb@cnshzb.com.

第二部分 投标人须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本次邀请函中所叙述的项目。

二、定义

1．“采购人”系指 青岛农业大学；

2．“招标代理机构”系指山东盛和招标代理有限公司；

3．“投标人”系指受招标代理机构邀请参与招标并向招标代理机构提交报价文件的企业；

4．“中标人”系指由评标委员会综合评审的对招标文件做出实质性响应较强，综合实力最优，取得与用户签订合同资格的投标人；

5．“用户”系指青岛农业大学；

三、投标人具备的条件

1．向招标代理机构购买了招标文件并已登记备案；

2．提供的资格、资质证明文件完整并真实有效；

3．具有独立承担民事责任的能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6．具有履行合同所必需的资质和专业技术能力；

7．在近三年的政府采购活动中，没有违法、违纪、违规、违约等不良行为；

8．投标人不是由《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他行政法规、规章限制投标的单位；

9．招标文件规定的其他条件；

10．法律、行政法规规定的其他条件。

四、招标文件的澄清或修改

招标代理机构对招标文件必要的澄清或修改的内容须在提交报价文件的截止时间前，招标代理机构将视情况确定将不标明问题来源的书面答复发给所有购买招标文件的投标人。

五、投标文件的编写

投标人应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件做出实质性呼应，否则参与投标的资格有可能被评标委员会否决。

1.投标文件的语言及计量单位

投标人和招标代理机构就本项目交换的文件和来往信函使用中文。除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

2.投标文件的编写及装订

2.1必须按包分别编制投标文件，每包一份正本五份副本；
2.2投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印；

2.3“开标一览表”用A4幅面的纸张打印，四号字体；

2.4投标文件的装订必须为胶装；

2.5标书内容一律用计算机打印（签名除外），不得涂改。
2.6投标文件中资料排版必须按照招标文件要求顺序排列，并连续标记页码。
投标人的投标文件未按招标文件要求编写装订，评标委员会可视情况作无效投标处理。
3.投标文件的组成

3.1投标文件封面

3.2投标文件目录

3.3法定代表人或授权代理人签署的投标函（附件一）

3.4资格、资质证明文件

3.4.1有本年度年检记录的营业执照副本；

3.4.2组织机构代码证、税务登记证；

3.4.3法定代表人授权委托书（附件二）、法定代表人身份证复印件、授权代理人的身份证明复印件；

3.4.4产品生产许可证、产品质量认定证书、产品管理认定证书、产品经营许可证书、环保认定证书、技术合格证书及其他资质、资格证书等复印件（如果有请提供）；       

3.4.5投标人所报货物是进口产品的，必须保证货物的来源合法；若中标，在货物验收的同时必须提供该货物的海关进口证明、产品合格证书和商检证明；

3.4.7招标公告及招标邀请中规定的投标人应该满足的资格要求的相关证明材料； 

3.4.8 投标人认为需要提交的其他相关证明文件。

3.5报价文件

3.5.1报价一览表（附件三）；

3.5.2报价明细表（附件四）；

3.5.3投标人认为需说明的其他内容。

3.6技术文件

3.6.1货物的型号（规格）、详细配置（包括硬件及软件）、主要技术指标及性能详细说明；

3.6.2投标偏离表（附件五）；

3.6.3每种货物详细的供货清单表及备品备件清单表（货物名称、品牌、规格、型号、制造商名称、产地、数量）；进口货物中若包含国产配件必须注明；

3.6.4所报货物的实验报告、鉴定报告、制造标准、彩页等详细资料。

3.7商务文件

3.7.1自2012年1月1日以来同类型货物的销售业绩一览表及高校采购的同类货物成功案例合同原件登记表，提供相关合同复印件(附件六)及(附件七)。（开标时必须提供原件）
3.7.2投标人的财务报表，包括资产负债表、损益表。

3.7.3投标人提供的供货时间和安装调试完成时间。 

3.7.4售后服务

3.7.4.1投标人必须提供中标货物齐全的资料（进口货物必须包括中文和英文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）； 

3.7.4.2投标人对所有货物负责集成、调试；

3.7.4.3投标人应提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供货物的备品备件，并保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

3.7.4.4货物出现故障后，响应及排除故障时间；

3.7.4.5详细培训计划：时间与地点、人数、费用、内容、次数；

3.7.4.6投标人对提供的所有货物，明确质保期限。质保期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

3.7.4.7质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况；

3.7.5优惠条款；

3.7.6投标人认为需加以说明的其他内容。

3.8投标要求

3.8.1本次投标报价为一次性报价；

3.8.2报价含主件、标准附件、附件、专用工具、检验、技术服务、运杂费、卸车费、保险费，安装费及其他费用；

3.8.3评审过程中招标文件有实质性变动的，招标代理机构将书面通知所有参与投标的投标人；

3.8.4投标人免费提供的项目应先填写该项目的实际价格并注明免费，此项不计入总报价；

3.8.5报价中单独列出备品备件价格；

3.8.6单独密封的开标一览表与报价文件中的开标一览表有差异，以单独密封的开标一览表为准；报价文件中的开标一览表与报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准；
3.8.7如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准；

3.8.8投标人须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3.8.9进口产品报价。

3.8.9.1进口产品单价为美元报价，美元报价不含外贸代理费用。每包总价按照美元汇率6.57换算成人民币报价。付款时，按当日汇率结算，多退少补。

3.8.9.2免税工作由学校指定外贸代理机构。

3.8.9.3对于进口产品，投标人应书面指定外商名称、联系人、联系方式，指定的外商应为进口产品的中国总代或者生产厂家。在采购人指定的外贸代理公司与中标人指定的外商签订外贸合同后，如果外商出现违约行为，中标人须负连带责任。
4.投标文件的密封和标记 

4.1投标人应每包分别准备六份投标文件，一份正本和五份副本。在每一份投标文件上要明确注明包号及“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

4.2投标人应将投标文件正本、副本分别密封，在封口处加盖单位公章并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件八）。

4.2.1项目编号、项目名称、所报包号；

4.2.2正本或副本；

4.2.3投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真。

4.3投标人必须另外单独密封一套 “报价一览表”，“报价一览表”要求每包报价单独打印一份并盖章（提供原件），分别单独密封一个信封里，现场与投标文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、所报包号、投标人名称。

4.4投标人必须另外单独密封一套“资格、资质证明文件”，并在信封正面加盖单位公章并在封面上注明“资格、资质证明文件”、投标人名称、地址、电话。

4.5每一密封件在封口处加盖投标人单位公章并注明“于    年  月  日   时 之前不准启封”字样。

5.投标文件的递交

5.1投标人授权代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因特殊原因需推迟投标截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交；

5.2在截止时间后递交的投标文件概不接收；

5.3电报、电话、传真、电子邮件等方式的投标文件概不接收；

5.4对投标人的投标文件等材料不予退还。

六、报价有效期 

从报价之日起，有效期为90日。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，招标代理机构有权拒绝。

特殊情况下，在报价有效期满之前，招标代理机构可以以书面形式要求投标人同意延长报价有效期。投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的投标人有权收回报价保证金；同意延长报价有效期的投标人应当相应延长其报价保证金的有效期。

七、投标费用

1.各投标人自行承担所有参与本次项目的有关费用；

2.中标人在签订合同前，按国家计委计价格[2002]1980号文规定的向山东盛和招标代理有限公司交纳中标服务费。

八、保证金

1.投标保证金按 “招标邀请”中的规定以现金或电汇形式（电汇以到帐时间为准）交纳投标保证金。以电汇方式交纳的须在投标保证金交纳截止时间前打电话向招标公司说明，并传真相关证明材料，未办理上述手续的造成的后果由投标人自负。

2.未中标人的投标保证金，在公布中标结果五个工作日内无息退还。

3.中标人的投标保证金自动转为合同履约保证金（履约保证金不足中标总价2%的签订合同前补齐），在项目验收合格后五个工作日内无息退还。

4.未按规定交纳投标保证金的，报价文件不予接受。

5.投标人发生第二部分“九、无效报价”所列情况的，其投标保证金将被没收。

九、无效报价

投标人有下列情况之一,其报价视为无效报价。山东盛和招标代理有限公司将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标代理机构及采购人造成损失的，招标代理机构及采购人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

1.提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

2.公开报价后，投标人撤回报价，退出招标的；

3.投标人串通报价的；

4.中标人不按规定要求签订合同；

5.中标人不按要求提交中标服务费；

6.在整个评审过程中，投标人有企图影响评审结果公正性的任何活动；

7.投标人以任何方式诋毁其他投标人；

8.以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

9.法律、法规规定的其他情况

十、解释权

购买本招标文件的投标人如果认为招标文件的任何条款存在含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人应按照相关法律、法规、规定以书面形式向招标代理机构寻求书面澄清，未提出异议或者超过质疑时间的视为完全认同本招标文件。本招标文件的最终解释权归招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第三部分 开标、评标、定标

一、开标

1. 按照招标文件规定的时间、地点开标。开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面的代表参加。投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

2.开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，或者由招标代理机构委托的公证机构检查并公证。 

3.工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和报价文件的其他主要内容。 招标代理机构在招标文件要求提交报价文件的截止时间前收到的所有报价文件，开标时当众予以拆封、宣读。

4、记录员将唱价内容记录并由投标人法定代表人或授权代理人签字确认。

二、评标委员会
招标代理机构将根据本项目的特点组成评标委员会，其成员由有关方面的专家以及用户方代表等五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二, 评标委员会负责对投标文件进行综合评审，推荐中标候选人。

三、评审原则

“公平、公正、择优、效益”为本次招标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评审过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

2、统一性原则：评标委员会将按照统一的原则和方法，对各投标人的投标文件进行评审；

3、独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评标委员会成员对出具的专家意见承担个人责任；

4、保密性原则：评标委员会成员及有关工作人员将保守投标人的商业秘密；

5、综合性原则：评标委员会将综合分析评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定中标人； 

四、评审办法

本次招标采用综合打分法，评标委员会成员综合评定各投标人提交的投标文件，由评标委员会综合各成员意见作出最终结论。

1.初步评审。

投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资质证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。符合性检查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。                       

2. 综合评审。

经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。评标委员会按照“综合实力最强、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准，并且投标报价合理”的原则按评分细则对各投标人进行比较和评价打分，按最终得分由高到低排序，确定排名第一的为中标人，得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。

评分细则：
	评分因素
	说明
	分值分配

	商务部分（20分）


	投标人提供2012年1月1日以来1个同类货物成功案例合同得1分；每增加1个加1分，最多得3分。（开标时必须提供合同原件，未提供原件不得分）
	3

	
	原型产品综合质量等级，按照原型产品成熟度、市场占有率、品牌知名度等内容评价，满分为14分。分为三个评价等级：a.优级14-8分；b.良级：7-4分；c一般级：3-0分。
	14

	
	根据以下内容进行比较评价：标书制作是否规范，提供资料是否齐全，文字是否清晰，描述是否准确，询标答疑过程对评委提出需澄清确认的问题答复是否完整、准确。分二个等级：优得3-2分，一般得1-0分。
	3

	技术部分（40分）
	技术指标及货物规格完全满足招标文件及采购人要求，各项技术参数、性能优秀的得30-26分，良好的得25-20分，一般的得0-19分。
	30

	
	对投标人提供的整体解决方案（含集成、后续开发等）进行综合评估，满分10分。分为三个评价等级：a.提供最大限度满足采购人需求、有利于系统建设长远发展，系统解决方案合理高效，产品易于统一管理维护，能更好的支持采购人系统运行10-7分；b. 系统解决方案合理，满足采购人系统运行需要6-4分；c.系统解决方案存在一定瑕疵，但仍能基本满足需要3-0分。
	10

	服务部分

（5分）
	根据投标人在质保期、技术支持、售后服务、本地化服务能力及培训等方面的情况进行综合比较，优秀的得5分；良好的得4-2分；一般的得0-1分。
	5

	价格分

（35分）
	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分35分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35%×100
	35


3. 推荐中标候选人或确定中标人。

评标委员会根据招标文件确定的评标办法，按综合评审结果进行排序，选取本项目的中标候选人或根据采购人的授权直接确定中标人。

4．评标过程保密

凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及中标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

5. 投标人瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则招标代理机构均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被取消该投标人的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代或者此项目做废标处理。

五、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

六、中标通知书

评审结束后，由采购人委托招标代理机构向中标人签发《中标通知书》。

第四部分 授予合同

一、签订合同

《中标通知书》发出后十五日内，在采购人及招标代理机构的监督下，由招标代理机构组织用户和中标人签订合同。合同签订的内容不能超出招标文件的实质性内容。

二、合同格式

本项目采用山东省财政厅政府采购电子合同版本及格式。

采 购 合 同

（国产设备）
             项目名称:                            
合同编号:                            

项目编号：                          
甲    方:                      
乙    方:                      
招标代理机构：山东盛和招标代理有限公司
合同审核日期：                        

（甲方）所需      货物名称)经山东盛和招标代理有限公司在国内以   进行采购，项目编号         ，经评标委员会确定     （乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。
一、本合同由合同文本和下列文件组成
1、公开招标文件
2、中标人投标文件
3、中标通知书
4、中标人在谈判过程中做出的书面澄清或承诺
5、本合同附件
二、产品的名称、数量、单价、规格和标准（详细清单见附件）
三、合同金额
合同总金额：人民币                     （大写）
            人民币                     （小写）
四、货款支付:  

五、交货
1、交货时间：
2、交货地点： 
3、风险负担：
    产品毁损、灭失的风险在该产品通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。
六、质量
产品的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在评标过程中做出的书面澄清及承诺。未加工前，应通知校方前往生产厂家检查产品材料是否符合标书要求的各项指标。
七、包装
按照产品的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护产品安全、完好的包装方式。
八、运输要求
1、运输方式及线路：由乙方自定。
2、运输及相关费用由乙方承担。
九、知识产权
乙方应保证甲方在中国境内使用产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。
十、验收
1、产品到达交货地点交付前，甲方和乙方在 2 日内共同检验产品数量和质量等状况，由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合。开箱后，乙方进行安装调试后，由甲方联合验收小组验收。验收合格后，甲、乙双方在《验收报告》上签字确认。
2、对产品的外观质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起30日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。
3、经双方共同验收，产品达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同或扣留履约保证金。
十一、售后服务
1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。
2、其他售后服务内容：
十二、合同生效
本合同为附条件生效合同，除甲乙双方盖章，还应满足以下两个条件时合同生效：
1、乙方已向招标代理公司提交：投标保证金、中标服务费等费用。
2、本合同须经山东盛和招标代理有限公司审查合格。
十三、违约条款
1、乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付产品总额0.3‰支付违约金。
2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换产品期间，应按调换产品金额每日0.3‰向甲方支付违约金。
3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后30日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。
如乙方违约，甲方有权扣除乙方履约保证金，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。如甲方违约，甲方应将履约保证金退给乙方。
4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后10日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
十四、不可抗力条款
因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知山东盛和招标代理有限公司及另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。
合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，并以书面形式报山东盛和招标代理有限公司审核后确定。
十五、争议的解决方式
合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交青岛仲裁委员会仲裁；（2）向青岛市城阳区人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，首先采用第(2)种方式予以解决。
十六、补充协议
合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十二条的规定。合同补充条款应报山东盛和招标代理有限公司备案。
十七、合同保存
本合同一式5份，甲方2份，乙方 1 份，山东盛和招标代理有限公司1 份，山东省财政厅1份。

甲    方：                               乙    方： 
盖    章                                 盖    章
全权代表：           （签字或盖章）      全权代表：     （签字或盖章）
地址：                                   地址：

联系人和电 话：                          联系人和电话：  

邮箱：                                   邮箱：

开户单位：                               开户单位：

开户银行：                               开户银行：

帐    号：                               帐    号：

本合同签订时间：                         本合同签订时间：   

采 购 合 同
（进口设备）
             项目名称:                     
合同编号:                       
 项目编号：                     
甲    方:                        
乙    方:                        
     丙    方：                       
招标代理机构：山东盛和招标代理有限公司
合同审核日期：________________________

       （甲方）所需       （货物名称)经山东盛和招标代理有限公司在国内以公开招标方式进行采购，项目编号    ，经评标委员会确定                   ______（乙方）为中标人         （丙方）为甲方委托的外贸代理公司。甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。
一、本合同由合同文本和下列文件组成
1、公开招标文件
2、中标人投标文件
3、中标通知书
4、本合同附件
二、产品的名称、数量、单价、规格和标准（详细清单见附件）
三、合同金额

合同总金额（人民币金额）：               （大写）
                                   （小写）

四、货款支付 

五、交货
1、交货时间：
        2、交货地点： 
3、风险负担： 产品毁损、灭失的风险在该产品通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。
六、质量
产品的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在评标过程中做出的书面澄清及承诺。未加工前，应通知用户前往生产厂家检查产品材料是否符合标书要求的各项指标。
七、包装
按照产品的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护产品安全、完好的包装方式。
八、运输要求
1、运输方式及线路：由乙方自定。
2、运输及相关费用由乙方承担。
九、知识产权
乙方应保证甲方在中国境内使用产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。
十、验收
1、产品到达交货地点交付前，甲方和乙方在 2 日内共同检验产品数量和质量等状况，由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合。开箱后，乙方进行安装调试后，由甲方联合验收小组验收。验收合格后，甲、乙双方在《验收报告》上签字确认。
2、对产品的外观质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起30日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。
3、经双方共同验收，产品达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同或扣留履约保证金。
十一、售后服务
1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。
2、其他售后服务内容：
十二、合同生效
本合同为附条件生效合同，除甲乙丙三方盖章，还应满足以下两个条件时合同生效：
1、乙方已向招标代理公司提交：投标保证金、中标服务费等费用。
2、本合同须经山东盛和招标代理有限公司审查合格。
十三、违约条款
1、乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付产品总额0.3‰支付违约金。
2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换产品期间，应按调换产品金额每日0.3‰向甲方支付违约金。
3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后30日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。
如乙方违约，甲方有权扣除乙方履约保证金，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。如甲方违约，甲方应将履约保证金退给乙方。
4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后10日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
十四、不可抗力条款
因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知山东盛和招标代理有限公司及另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。
合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，并以书面形式报山东盛和招标代理有限公司审核后确定。
十五、争议的解决方式
合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交青岛仲裁委员会仲裁；（2）向青岛市城阳区人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，首先采用第（2）种方式予以解决。
十六、补充协议
合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十二条的规定。合同补充条款应报山东盛和招标代理有限公司备案。
十七、合同保存

  本合同一式陆 份，甲方 贰份，乙方壹 份，丙方壹份，山东盛和招标代理有限公司壹 份，山东省财政厅壹份。

   甲  方：                              乙    方： 

  盖    章                               盖    章
  全权代表：    （签字或盖章）           全权代表：       （签字或盖章）
  地址：                                  地址：        

 联系人和电 话：                         联系人和电话：  

  邮箱：                                  邮箱： 
 开户单位：                               开户单位： 
 开户银行：                                开户银行： 
  帐    号：                               帐    号： 
本合同签订时间：                     本合同签订时间：
丙方： 
名称：      （盖章）
全权代表（签字）：



            

地址： 
联系人： 
电话： 
开户名： 
开户行： 
账号： 
本合同签订时间
第五部分 项目说明及要求

1、 项目名称：
青岛农业大学教学实验设备采购公开招标

2、 项目说明：

1、投标人必须仔细阅读本采购文件的全部条文。对于采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人应按照规定向招标代理人寻求书面澄清。
2、投标人所报价格应该包括项目设备及其他配件，投标人应按照生产厂家的出厂标准供货，投标人所提供的货物均应为质量完全符合国家或行业标准的全新产品，并以此标准进行验收；投标方在提供验收报告的同时必须提供该设备的合格证。
3、标书中标有“★”的条款为必须满足的内容，若其中一条不满足将作为无效投标处理。
4、所列出的设备配置及技术、性能要求为招标人正常使用必需的配置和要求，各投标人在投标时所报方案，必须满足上述要求。
三、商务条件
1.交货地点：青岛农业大学内指定地点（到房间）

2.交货时间：国产设备：自签订合同之日起30日历日内完成安装调试。

           进口设备：开出信用证后60日历日内完成安装调试

3. 价格条件：包含主材、附件、专用工具、检验样品及费用、培训、技术服务、  

                运杂费、卸车费、保险费、安装费及其他费用。

4.付款方式: 

（1）国产设备货到以后，经供货方安装调试完毕并经供需双方验收合格，并且在供货方开出全额增值税专用发票后，采购人按合同约定向供货方支付95%货款（60日内），5%作为质保金，货物验收合格之日起满一年后的30天内，无质量问题无息退还。

（2）进口设备合同生效后，对外开出100%信用证，总价的90%由开证银行见单付款，货物交付后经中标人与总代或生产厂家工程师安装并经采购人、中标人双方联合验收合格后，凭采购人出具的货物质量验收报告书，付清余款

4、 设备清单及技术参数
	
	

	序号
	设备名称
	详细性能指标及配置清单
	数量
	预算

	
	第一包
	　
	　
	400000　

	1
	全自动凯式定氮仪
	进口品牌
1. 主要用途：用于氮及粗蛋白质含量分析及其它挥发性组分蒸馏分析。
2. 工作条件：连续工作8小时以上。
3. 技术指标：3.1采用国际AOAC等及中国国家标准GB的凯氏定氮方法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法，内置滴定系统（同一厂家生产）；滴定器容量≥35ml，滴定速度＞0.5ml/秒。
3.2 滴定系统采用正压方式，标准酸位于滴定系统上部，避免气泡等影响因素产生。（需提供仪器内部构造相片证明）
3.3检测范围：0.1-200mg 氮；回收率≥99.5%（1-200mgN）；重现性RSD≤1%；检测时间：30mg N用时3.5分钟；200mg N用时6.5分钟；
3.4定氮仪主机内置操作系统，液晶彩色触摸屏操作，带中英文操作界面。带全自动分析控制系统，包括：样品稀释、碱液添加、吸收液添加、蒸馏、滴定、计算、报告以及消化管自动排空、滴定缸自动清洗等全自动功能，试管排废能力：200ml可在10s内排空。
3.5 SAfE(蒸汽平衡添加模式) ：通过改变试剂的添加顺序，即在消化液中加入稀释水后立即通入蒸汽，通过蒸汽的搅拌作用使消化液中的浓硫酸被充分稀释，降低随后浓碱加入时的反应强度，改善蒸馏效果。保证有酸/盐结晶时的安全蒸馏，减少了强酸强碱接触时的过热现象，保证氮元素完全转化成氨气，同时能被完全充分的吸收，从而确保定氮的精确性；SAfE时间：0-15秒；蒸馏能力：40ml/min。（需提供中文版本用户手册，描述此功能的原理及过程，以证明此功能存在）
3.6 DELAY（延时）双蒸馏模式：蒸汽平衡添加蒸馏模式和延时蒸馏模式, 蒸汽发生器在0-8小时内保持待机，停止一段时间后可快速启动分析。
3.7 蒸馏馏出液温度监控系统，温度探头位于冷凝器下方，直接测定馏出液温度，监控是否有意外操作导致氨损失，保证分析结果可靠。（需提供原版备件手册图纸（含备件号及描述）以证明温度传感器存在）
3.8边蒸馏边滴定的功能和自动判断终点技术，确保得到准确可靠分析结果，缩短分析时间，降低成本。
3.9自动旋转互锁式安全门（如果安全门没有关闭或一旦安全门被意外打开，仪器会停止所有操作）。（需提供原版资料证明驱动马达的存在）
3.10试剂泵: 风箱泵(机械泵)，不受环境因素影响，一般终身免更换，加液量稳定;试剂泵体积0-150ml。
3.11试管在位传感器（如果没有试管放在蒸馏台上，仪器不会执行任何操作）；试管更换传感器，没有更换试管就开始下一次分析时会有报警，且在确认以前不能开始任何操作。
3.12蒸汽发生器液位、过压传感器等一系列的安全保护措施，确保操作者安全。                                                             3.13通用型消化管接头：一个消化管接头适配100ml/250ml/400ml/750ml消化管，满足不同分析需要。
3.14配60位进样器，实现无人值守的全自动操作，满足不同分析需求（需提供产品资料及操作手册证明）
3.15可单机工作，也可以选择和专用的计算机软件联机使用。软件可无限制设置应用程序和储存数据。通过天平/打印机/LIMS连接可实现样品注册、性能测试程序和分析过程中各项事宜的完整记录，天平数据可以直接传入电脑，满足实验室良好操作规范（GLP）的要求。需提供产品资料及操作手册证明。
3.16消化炉指标：20位铝模块式整体加热，保证加热消化的均匀性，同时适用于250ml/400ml消化管。
4. 基本配置：
4.1 20位250ml消化系统一套，包括消化炉一台、消化管架一个、带负压的排废罩一个。
4.2定氮仪系统：包括主机一台、100ml和250ml消化管各一只、带有液位传感器的碱桶/水桶/接收液桶/废液桶各一个、一个通用消化管接头、一个消化管夹。
5.附件：消化管60只(250ml)，催化剂2000片，消化管架2套。移液器2-10ML可调，一套，带负压的排废装置，配置滴水盘一套。定氮图像分析仪1台、记录机1个。
6. 技术资料：6.1仪器操作手册（中文）；维护手册(中文)；质量认证书；凯氏消化手册。
6.2针对不同样品的应用报告。                                                                                       
	1
	

	序号
	第二包
	　
	　
	　155000

	1
	荧光倒置显微镜
	原装进口
1.光学系统：无限远光学系统，f=180mm；
2.镜头：
  2.1 目镜：EWF 10x可调焦目镜，22m视场；
  2.2 物镜：成像单元由4x、10x、20x、（40xR可选）倒置显微镜组成；
  2.3 物镜转换器：五孔滚珠轴承物镜转换器；
3.照明装置：前置中心6V、30W可变卤素照明，滤框设计可装配漫射器或吸热滤片；
4.荧光光源及荧光附件：
  4.1 荧光光源：CoolLED单波长LED激发荧光光源；
  4.2 荧光附件：虹膜，集光透镜系统，紫外光滤光器；
  4.3 滤光片：黄色45mm滤光片；
  4.4 GFP、FITC滤光片；
5.观察筒：30°倾斜Siedentopf式镜筒，可调瞳孔间距：48-75mm，可360°旋转；可选人体工学倾斜双目观察筒（5°-35°可调)；
6.聚光镜：N.A. 0.3超长焦距聚光镜（72mm焦距），无聚光镜焦距150mm；
7.调焦系统：可调节张力控制同轴调焦系统；全合金齿轮，精铜调焦齿轮；
8.载物台及机械台：
   8.1 载物台：固定载物台尺寸：160mm x 250mm.；
     8.2 附加机械台：右手同轴控制，活动范围：120 x 78mm，机械台前方可调整扭矩                                     和同轴移动；
   8.3 酶标板架：11x7.5cm；
   8.4 培养皿架：35mm ；
   8.5 玻璃板架：54mm ；
 9.基座：铸铝合金；
 10.相机及图像分析软件：
   10.1相机：1.4MP CCD相机，USB 2.0连接电脑；
   10.2图像分析软件：Infinity分析软件；
配置:
1.主机：1台
2.操作软件：1套,图像分析软件：Infinity分析软件
3.配套附件1套 
	1
	

	序号
	第三包
	　
	　
	　120000

	1
	大容量台式高速冷冻离心机
	原装进口。技术参数：
1、最高转速：≥15200 rpm
2、最大离心力（rcf）：≥25314×g
3、固定角转最大容量(ml)：6×250ml
4、水平转子最大容量(ml)：4×1000ml
5、温控范围 ：-10－40℃
6、时间控制：0-99min，可连续离心
7、最大加速时间：15秒
8、最小减速时间：14秒
9、加/减速幅rpm：9/10加减档
10、程序：99个程序记忆
11、电机类型：免维护无碳刷变频电机
12、质量保证：一年的保修期，制造厂家终身服务;山东省具有厂家售后工程师
13、国际认证：UL,CSA,CE,IVD,第三方生物安全认证，ROHS,WEE
14、噪音：<57dB
16、电源要求：220V/50-60Hz
18、功率：1950W
19、用户可以直接输入转速、相对离心力和半径修正值，并在离心过程中改变参数值
20、有定速计时功能，让用户获得可重复的结果，提高离心机的可比性
21、有缩短启动与刹车时间的Soft功能
22、面板控制：按钮和数字显示
23、速度显示： rpm/rcf可相互转换
24、速度控制：单独的puls键，可做瞬时离心；转速可从100rpm开始设定至最高转速 
25、冷冻功能：最高转速时转子温度<4°C；有预制冷功能；快速制冷功能,15分钟从室温降至4°C；制冷/散热方式：no-CFC制冷
26、安全性能：转子自动识别功能；自动失衡识别；标配气密性离心转子，生物安全性高　
27、Auto-Lock转头自锁系统
28、紧急开盖口在仪器正面或者侧面，而非后面，方便紧急时开盖
29、自动待机功能：优化制冷性能，延长压缩机使用寿命
配置：
1、高速冷冻离心机主机一台
2、8×50ml碳纤维角转头一个(厂家质保15年）， 最高转速：14500 rpm，最大相对离心力：24446×g
3、48×2ml角转头一个  最高转速：15200 rpm，最大相对离心力：25314×g
4、冷凝水处理装置
	1
	

	序号
	第四包
	　
	　
	340000

	1
	梯度PCR仪
	原装进口。
1 工作环境
1.1 工作温度  15-31℃
1.2 工作和存储湿度 20-80%
1.3 工作电源  100–240 VAC (±10%), 50–60HZ.
1.4 有PCR许可证
2  性能与技术要求
2.1 有5.7"高分辨率超大彩色液晶显示屏，实验过程中实时显示温控及运行状态
2.2 用户可设置休眠模式使其更节电
2.3 标准反应模板：96-well ´ 0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR管
2.4 最大升降温速率：4℃/秒
2.5 温度梯度：同时运行8个不同温度；温度梯度范围：30 - 100℃；温差范围：1 - 25℃
2.6 温度范围：4-100℃
2.7 可存储500个用户程序
2.8 接口：1个USB
3 质量保证期
安装调试经用户验收合格起，质量保证期1年。
	2
	　

	2
	荧光定量pcr仪
	原装进口
1．工作环境
1.1 工作温度 5-31℃
1.2 工作湿度 相对湿度≤80%
1.3 工作电源 100–240 VAC, 50–60HZ.
2．功能:可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域。
3．性能与技术要求
3. 1 主要性能
3.1.1三个检测通道，可实现2重PCR，可同时检测2个靶基因，支持FRET检测
3.1.2有动态温度梯度PCR功能，可以同时运行8个不同的温度，每个温度孵育时间相同
3.1.3完全试剂开放，各种科研和临床试剂适用
3.1.4适用于多种荧光方法，如Taqman，Molecular Beacon，FRET探针，SYBR Green I等
3.1.5耗材开放，可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等
3.2  主要技术要求 
3.2.1样品容量：96x0.2ml，可使用标准规格96孔板（12x8）
3.2.2耗材类型：可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等
3.2.3反应体系：1-50µl（推荐10-25µl）
3.2.4光源：三个带有滤光片的LED
3.2.5检测器：三个带有滤光片的光敏二极管
3.2.6升降温速度：5℃/秒
3.2.7温控范围：0 -100℃，3.2.8温度准确性：±0.2℃（90˚C时）
3.2.9温度均一性：±0.4℃（10秒内达到90˚C）
3.2.10动态温度梯度功能：同时运行8个不同的温度；梯度温控范围：30 -100℃；梯度温差范围：1 - 24℃；梯度温度孵育时间：相同
3.2.11激发/发射波长范围：450-580nm
3.2.12灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因
3.2.13动态范围：10个数量级
3.2.14 数据分析模式：标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能
3.2.15数据导出：Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF
3.2.16 染色体结构研究：采用real-time PCR方法，通过比较核酸酶对基因组DNA降解作用效果，定量分析染色质结构的方法。
4. 含配套附件一台。
	1
	　

	3
	PL型多道移液器
	进口品牌
1.带有二维码设计，可追踪产品的生产日期，编号，各项出厂标准。
2.全新的活塞组件，减轻按压力，有效避免重复性肌肉劳损（RSI）风险
3.全新形状的挂钩，更贴合手指弧度，使用更舒适
4.带有容量锁定系统，确保调节容量和移液时的安全，规避因容量变动引起的误操作，适用于96/384孔板移液工作的独特设计。
5.可调式弹射器按钮，左右手操作者均能流畅使用
6.多道移液器采用了活塞驱动装置，创新的齿轨架装置保证了每个轨道有一致的操作性能和连贯性。
9.量程:PL12×10；容量0.5-10ul系统误差±0.08ul（0.5ul）
10.零件易拆洗，移液器下半部分可以拆下高温消毒。日常简便的清洁维护可让移液器一直保持最佳状态；
11.终身进行免费校准，专业的工程师可以提供培训课程和技术支持。
	1
	　

	序号
	第五包
	　
	　
	　260000

	1
	大容量冷冻干燥机
	进口品牌
1.基本要求
（1）整机设计：整机的设计制造符合中国及欧盟（EU）/GMP的标准要求，整机及本标书所提到的所有配件必须为原装进口产品。
（2）冻干机设计：搁板最大有效面积0.6m2；具有掺气控制真空、真空压塞等功能；可记录冻干曲线，可进行在线共晶点测试与冻干过程重复验证。
（3）操作系统：通过液晶屏进行自动或手动操作，并可显示、储存运行数据；通讯线路性能稳定可靠。包含中文版操作手册（含电子版本），详细说明设备原理、操作规程和注意事项等。
（4）环保要求：设备所用材料、制冷剂及噪音等方面符合国家相关规定。
（5）设备主材质：为 AISI SS 316L不锈钢。
（6）断电保护措施：所有相关阀门关闭以保持过程的完整性，有断电记忆功能，当电源恢复正常，系统自动恢复断电之前的状态以继续运行。
（7）真空保护：在升华时冻干舱内真空达到报警值的上限时，加热器自动关闭停止加热，但真空恢复到安全值时应自动恢复加热控制。
（8）自动恢复功能：在执行自动程序时，因条件不满足而导致相关设备（压缩机、电加热等）报警并停止运行，但故障解除后相关设备应能自动恢复运行。
（9）冻干机箱体承受的温度范围：-80℃～+80℃。
2．基本性能参数
（1）整箱抽真空速率：空载，从常压抽至0.1mbar用时小于10min。
（2）整箱极限真空度：空载，≤0.001mbar。
（3）板层最高可控温度：≥ 60ºC
（4）板层最低可控温度：≤-60ºC
（5）冷凝器最低温度：≤-60ºC
（6）真空控制精度：≤ ±0.001mbar
（7）板温温度均一性：≤ ±1℃。
（8）冷阱容量：≥10L。
3．控制系统
（1）整个控制系统由主机内置的PLC、主机内置液晶屏控制系统等组成。可监视、控制和储存、打印数据，冻干机主机控制系统带有中文版操作系统。
（2）用液晶控制。所有控制点应在屏上显示，并有报警记录；具有不少于三级的权限设置操作功能。
（3）冻干机系统单个程序可设定的最大冻干阶段≥5个。
（4）冻干机配置液晶屏。液晶屏上需显示和设定冻干操作、工艺参数及各工艺流程，可记录、打印冻干曲线；显示过程情况及报警；控制过程参数；接受过程数据；修改设定值。
（5）报警信息在显示屏上具有实时显示功能，并有历史记录报警管理功能。报警信息应能以中文显示，每个报警信息包括：日期、时间、报警类型等，报警记录可以输出打印，操作现场提供声光报警。
 (6) 整个控制系统有密码保护，有效防止数据泄露，更为安全。
4．快速化霜系统
采用电加热方式或制冷剂高压排气化霜。化霜温度30-60℃可调，温度设定精度：±1℃，要求动作可靠，保障压缩机等其他设备安全。
5．冻干舱
（1）箱体材质。AISI SS 316材料制造
（2）内表面.箱体内表面平滑光洁无死角，内部所有表面及焊缝进行抛光处理，表面粗糙度Ra≤0.4μm；所有拐角处圆弧过渡设计，半径≥50mm 。
（3）冻干箱门。箱门处的连接管线及转轴、铰链等处无死角，便于清洁。冻干箱门应为全透明防高压的材质，且带防爆贴膜。箱门开启角度≥120°。
6．板层
（1）材质。板层及其所有组件都采用AISI SS 316L材料制造。
（2）表面。表面平整度：≤ 1 mm/m，表面粗糙度：Ra≤0.4μm，所有组件应容易进行清洁，无死角。
（3）加热隔板系统：4＋1 层隔板，隔板面积不小于0.6m2，隔板间距 50mm。
（5）温度补偿板。在箱体上部设置温度补偿板，结构、强度设计合理，尺寸与板层尺寸相同。
（7）加热板层尺寸：320×400mm (W×D)。
（8）加热板层数量：4＋1 层隔板。
（9）层板面积：≥0.6m2。
（10）板层温控：板层温度变化速率可调节, 调节精度: ±0.1℃/min。
7．冷阱
（1）材质：AISI SS 316材料制造。
（2）冷阱保证捕冰均匀、捕冰效果好及安装空间要求适合为前提，分别与箱体和真空管路连接，并保证密封。冷阱内部表面平滑，Ra≤0.4μm。
（3）冷阱有一定的倾斜度，保证化霜水能全部排出，不积存。
（4）冷阱与冻干舱之间的真空管道长度要求在工艺可能达到的范围内尽可能短
（5）冷阱温度: ≤-60°C
8．管路、阀门
（1）管路均采用卫生级的AISI SS 316L管道，并按照卫生级管道相关规范采用自动轨迹焊等工艺进行制作、处理、检测等。
（2）工艺管路（包括阀门）内表面粗糙度Ra≤0.4μm、外表面粗糙度Ra≤0.8μm。
9．真空系统
（1）整个真空系统排空经过冷阱。真空管路材质为AISI SS 316不锈钢。 
（2）真空系统在真空泵与冻干机之间应当有冻干机的PLC控制的真空电磁控制阀来自动控制真空，
真空度控制范围：500mbar~0.001mbar。
（3）真空度可在液晶屏上进行设定, 设定的单位mbar与Pa可选, 设定与控制精度: ±0.001mbar。
（4）真空泵的抽气速率应大于5.7 m³/h, 真空泵极限真空应优于4*10-4mbar。
（5）真空泵出口处必须配有油雾过滤收集器, 以保护实验室环境。
（6）在冻干系统中安装有高精度真空传感器，对真空度进行检测、控制和显示，显示精度≤0.001mbar。
（7）具备惰性气体回充装置, 可在冻干结束后, 回充纯净无污染的惰性气体以延长样品的保存周期
 (8) 当断电时，系统必须能自动完全封闭，避免破坏无菌环境。因此，在冷阱和真空泵之间的真空阀门必须满足上述要求。
10．售后服务及技术支持
（1）提供该仪器的质量检验标准和验收方法。
（2）维修服务：投标方应具有可靠的供货实力，在中国境内有维修站，并具有高素质的专业维修队伍。在接到用户维修请求后，应能在24小时内作出快速响应，并在72小时内到达现场。
（3）安装调试与最终验收：卖方应派专家到用户场地进行安装调试，安装调试中所需连接线、连接管件及必备零配件由卖方提供，并保证设备正常使用。安装完毕后，并对有关的操作、维修人员进行不少于3个工作日的现场操作、检测、检修方面进行培训指导，直到买方人员能独立操作仪器。
（4）保修期：仪器整机保修期为12个月（从最终验收合格
	1
	

	序号
	第六包
	　
	　
	　285000

	1
	全自动氧弹热量计
	进口品牌
1.每小时测试次数：6-8次/小时 
2.测量精度：0.05% 
3.温度分辨率：0.0001℃ 
4.热量计类型：等温式 
5.氧弹清洗：自动；水桶填充： 自动；氧气填充： 自动；压力释放： 自动 
6.记忆功能：1000次；可实现天平连接、电脑连接、打印机连接。 
符合标准及方法：
GB/T 213-2003 煤的发热量测定方法
GJB770B-2005 火药测定方法
ASTM D5468-95 废弃物的总热值和灰值的标准测定方法
ASTM E 711-87 用氧弹热量计测定回收废燃料总热量的方法
ASTM D 240-92 氧弹热量计测定液体烃类燃料燃烧热的标准方法
ASTM D5865-03A 煤和焦炭总热值测定标准方法
ASTM D4809-95 氧弹热量计液体碳氢化合物燃烧热测定标准方法
ISO 1928-1995(E) 氧弹热量计测定固体矿物燃料总热值并计算净热值方法
ISO 9831 氧弹热量计测定动物饲料、粪便、尿液燃烧热的标准方法
ASTM D3286-1996 等温氧弹热量计测定煤和焦炭总热值的标准方法
ASTM D1989-1997 用微处理机控制的等温氧弹热量计测量煤和焦炭总热值的方法
BS 10169 Part 5, 1977 煤和焦炭的分析测试方法，第5章：煤和焦炭的总热值测定
DIN 51 900 等温法（夹套）氧弹热量仪热值测量方法
质量保证：中国国家质量监督总局计量器具型式批准证书; 
CE 认证（CE Directives 89/3361/EEC for CEM & E.C. Directive 73/23/EEC for low voltate electrical safe 
CE-PED压力容器设计生产证书(European Council’s Pressure Equipmen Directive 97/23/EC氧弹生产标准)
ISO 9001-2008/TUV 生产和管理认证系统;
CSA 认证（Certified to Electrical Code by the Canadian Standards Association）
	1
	

	序号
	第七包
	　
	　
	　393020.00

	1
	实时荧光定量PCR仪
	进口品牌
一  技术参数
1.可同时检测5色荧光，用于多重PCR检测
2 激发光源：卤钨灯，使用寿命不低于2000小时，软件对光源进行实时监测，
3 检测器：冷CCD成像系统，对96孔板同时成像，无时间差，保证结果的准确
4 温度控制系统：半导体控温
5 温度准确性≤±0.05℃（95℃时），≤±0.25℃（35℃-95℃范围内）
6 温度控制范围：4℃～100℃
7 动力学线性范围：9个数量级，区分5000和10000拷贝两倍差异浓度的样本，其致信度高达99.7%
8 支持ROX或其它染料用做参比荧光，用于消除加样误差及监测反应体系是否蒸发。同时，软件支持无参比染料设置
9 试剂开放，耗材开放，支持0.2ml的96孔板、8联管和单管
10仪器性能有原厂装机试剂盒验证：能分辨1250、2500、5000、10000、20000拷贝数的初始模板标准品各4个重复验证线性准确度,36个重复的5000拷贝和36个重复的10000拷贝能以99.7%的置信度加以区分
11 整个实验过程中，激发光源、检测器均无需移动,且无需例如光纤等分光装置分光。
12 样品体积：10-100μl（推荐20-50μl）
13 灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝人类基因组基因。
14 激发/发射滤光片：含5套预装滤光片，支持FAM/SYBR GREENHEX/TET/VIC/JOE、TAMRA/Cy3、Texas Red/ROX、Cy5染料，软件支持客户自行添加染料。
15可检测450～750nm连续波长
16 数据分析：可同时分析5色荧光PCR数据；具有绝对定量、相对定量功能；可以选择多个看家基因进行数据处理；可以自动根据扩增效率对数据进一步处理，得到更加准确可靠的结果；软件支持分析无限制数量的数据文件，增大反应通量；具有等位基因、熔解曲线分析功能；软件支持进行加样重复及生物学重复结果的统计。
17.配置专业引物探针设计软件，用于基因引物探针设计，并且保证退火温度一致性。
二 标准配置
 定量PCR主机、配套附件一套、仪器安装验证试剂盒、定量PCR分析软件、专业引物探针设计软件，光源灯泡2个，匹配的UPS一台。
三 技术服务
专业工程师免费安装、调试、培训，由厂家提供两年保修服务。厂家设有电话技术支持，解答客户的问题。定期举行技术培训班，满足客户的技术服务需求。
	1
	

	序号
	第八包
	　
	　
	　418000.00

	1
	总有机碳（总氮）分析仪
	进口品牌
1、分析系统应包括下列单元：液体高温催化燃烧单元，TOC/TNb检测器，EFC电子流量控制单元，TOC通讯数据管理图形软件及计算机控制系统；要求该仪器必须能够进行总有机碳定量分析，并符合DIN38409 、ISO 8245 、EPA415、EN1484、5310A 等国际标准。
2. 技术要求：  
2.1、总有机碳/总氮分析仪应包括下列单元：高温催化燃烧单元，检测器系统，电子气路控制系统，软件控制系统。该仪器必须能够进行总有机碳、总无机碳的定量分析。
2.2高温催化燃烧单元；
 燃烧温度:推荐850—1200℃;样品最高允许含盐量:85g/l；样品中最大颗粒物: 500um;样品量：液体0.01mL—4mL；催化剂：Pt 
2.3、检测器系统:采用多通道宽量程非色散红外检测器；TNb采用电化学检测器；测量范围:TOC:0-60000mg/l(非稀释)；TNb:0.1-5000mg/l;检测下限：碳0.002mg/l氮0.02mg/l；精度：C<1%；N<2%；测量时间：2-4min
2.4、电子气路控制系统；  
气体流速数字化监测控制:气体消耗:12L/h；  
2.5、软件系统；Windows下运行；校准方式：可选多种不同校准方式，除常规1-10点标准曲线校正方法，还可以对取自同一标准溶液进行不同注射量校准，无须稀释；自动维护提醒功能, 软件含有完整维护和诊断软件：自动检漏，唤醒/睡眠功能，LIMS连接，数据直接输出到Excel；
3、仪器配置:总有机碳分析仪主机;总氮测量模块;液体自动进样器：至少有30个样品位，所有样品位具有磁性搅拌功能；固体自动进样器：要求至少60个样品位，每位≥1g;零空白进样球阀;至少配置2000次液体和固样品分析消耗品；配套附件、打印输出设备各一套

4、技术服务：免费仪器安装,调试及现场培训 ,仪器主机保修期为1年
	1
	

	序号
	第九包
	　
	　
	247000.00 

	1
	半自动纤维分析仪
	进口品牌
1.滤袋结构:25μm孔隙三维结构专利滤袋；2.采样量/袋:0.5～1.0g；3.脂肪/油品范围:0%～100%；4.样品批处理量:不少于24个；5.日处理量（8小时工作时）:不少于140个6.结果标准差:≤±0.1%；7.重复性精度:≤±0.5% ；8.自动化程度:全自动加热、搅动；9.手动注入溶剂（消煮）和热水（淋洗） ；10.处理温度范围:室温～100℃；11.控温精度:±0.1℃；12.安全性:密闭环境反应，脱手工作,无需通风橱,普通实验室即可操作；13.主要用材:耐高温、耐腐蚀合金钢。
配置:
1、A200i主机             1台
2、热封器                1个
3、标注笔                2个
4、随机维修包            1套
6.纤维滤袋               1000个
	1
	　

	2
	刀式混合研磨仪
	进口品牌
技术参数指标要求：
1. 仪器系统：刀式混合研磨仪可用于对软性、中硬性、韧性、含水、含油等样品的粉碎和均质化。
2、粉碎原理：切割力；
3. 进样尺寸：小于130毫米，最终出样尺寸：约300um
4. 转刀有四个刀片，刀片上具有预切口，刀片不在一个水平面上，保持一定的间距高度。 
5. 强劲的工业电机，功率不小于1100瓦；
6、具有间歇操作模式和反转操作模式，能实现优化研磨达到最佳粉碎。
7.转速范围：500-4000rpm，数字显示；
8、可干磨也可湿磨；
9、研磨腔容积不小于5L，可使用重力顶盖改变体积；
10. 研磨时间设置：5秒至3分钟，数字显示。所有研磨参数数字设定，并可储存10组研磨参数。
11. 仪器具有电子锁，在控制面板上开启
12. 配置要求：
 专家型刀式研磨仪标准配置 （含5L聚碳酸酯容器、聚碳酸酯顶盖 、四叶不锈钢转刀、刮铲各1个）1套;
	1
	　

	3
	水套式二氧化碳培养箱
	进口品牌
性能指标及要求
1工作环境温度: 10-35℃；
2工作环境湿度: 20- 80%；
3电源: 220V +10% ，50 Hz/60 Hz；
4工作体积：184.1升; 
5标配搁板数目/最多可选装搁板数：4块/23块;
6 温度控制范围：高于室温5℃～55℃ 
7温度控制精度：±0.1℃
8温度均一性: ±0.2℃(在37℃下) 
9报警：断电，温度差异、CO2浓度差异、（选配O2浓度差异、湿度差异） 
10箱体构造：水套式  
11二氧化碳控制范围：0～20% 
12二氧化碳控制精度：±0.1% 
13二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器。（CO2 Sensor T/C）
14 具有专利的HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。
商务条款：
1安装、调试及培训
1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。
1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。
2验收及验收标准
2.1卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。
2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。
3维修及技术服务
3.1自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务，T/C传感器5年保修。水套内舱的构造和完整性提供使用期内的终身保修。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。
3.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。
3.3卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。
	1
	　

	序号
	第十包
	　
	　
	194600

	1
	电动移液辅助器
	进口品牌    1、吸液速度：25ml/5秒，0.1~100ml容量移液管
	1
	　

	2
	冰箱
	1、产品类别:双门；
2、总容积:215L；
3、冷藏室容积: 124L；
4、冷冻室容积:91L；
5、制冷方式:直冷式；
6、冷冻能力:5kg/24h；
7、电源性能:220V/50Hz；
8、额定耗电量:0.49kwh/24h；
9、温控方式:机械温控；
10、气候类型:ST-SN-N。
	1
	　

	3
	恒流蠕动泵
	1、转速范围：0.1-100（rpm）；
2、分配液量范围：0.01ml - 9.99L；
3、回吸时间：0 - 99.9sec；
4、转速分辨率：0.1rpm；
5、分配次数：0 - 9999 次 ，“0”为无限循环；
6、时间间隔：0.1秒 - 99.90min；
7、外控输入接口：启停控制、方向控制流量控制（0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHZ可选）；
8、输出接口：启停、方向输出，频率输出0-10kHZ，OC门输出；
9、工作环境：环境温度：0-40℃ 相对湿度：< 80%；
10、防护等级：IP31；
11、适用电源：AC100-240V 50Hz/60Hz；
12、消耗功率：< 40 W；
13、驱动器重量：3.8kg；
14、配：相应泵头。
	1
	　

	4
	细胞计数仪
	1、细胞直径：2－180um；
2、细胞浓度：1×104—3×107/ml；
3、测量时间：5s；
4、单片样品量：5；
5、抽样面积：2×3（关键数据）；
6、耗材成本：2~3元；
7、耗材使用：可重复使用；
8、细胞团识别：自动识别；
9、标记类型：死细胞，活细胞，细胞团；
10、分析参数：活细胞数目，死细胞数目，细胞活率，细胞的平均直径，细胞的柱状图，细胞平均圆度，细胞的生长曲线，细胞的增长曲线的累加；细胞的结团率，细胞的统计图表；
11、视野数目：同一样品可测3个不连续视野；
12、成像面积：成像为520万像素；
13、成像面积：2mm×3mm；
14、配品牌配套附件1台
	1
	　

	5
	预装柱
	与已有设备配套使用
Superdex peptide PC 32/30
1、柱体积：24ml, 
2、蛋白分离范围：100-7000D，快速、高分辨率半制备和高性能分析纯化
	1
	　

	6
	预装柱
	与已有设备配套使用
MONO P 5/50 GL
1、柱体积：1ml
2、每毫升载量：5-10mg球蛋白 
	1
	　

	7
	手动12道可调式移液器
	1、量程5-50ul，50-300ul各一支；
2、液头可360度旋转，以方便移液；
3、 数字视窗，令所设定量程一目了然。
	2
	　

	8
	恒温振荡器
	1、旋转频率：60-400rpm；
2、摆振幅度：26（mm）
3、最大容量：9×500ml或12×250ml或16×100ml或20×50ml；
4、标准配件：3×500ml  3×250ml  4×100ml  4×50ml；
5、定时范围：0-900小时
6、温控范围：环境温度+5℃-50℃ 
7、温控精度：±0.1℃（恒温状态下）
	1
	　

	9
	超声仪
	1、频率：19.5-20.5KHz；
2、功率： 1200W；
3、随机变幅杆：Φ20；
4、可选配变幅杆：Φ15、25；
5、破碎容量：50-1000ml；
6、占空比：1-99%；
7、电源：220/110V 50Hz/60Hz；
	1
	　

	10
	掌中宝离心机
	1、转速：6000rpm，
2、离心力：2000xg；
3、噪音≤65dB，
4、开盖即停，
5、配置：0.5ml 离心管适配器，0.2ml 离心管适配器具，0.2ml 条型转头，1.5ml标准转头
	1
	　

	11
	基本型分散机
	进口品牌
1、马达输入功率：500W；
2、马达输出功率：300W；
3、最大处理粘度：5,000 mpas；
4、无负载噪音：73 dB(A)；
5、处理量（S18N-10G分散刀头）：1–100ml；
6、分散刀具直径/ 长度：13 mm / 175 mm；
7、转速调节范围：3500 – 24,000 rpm 无级调速刻度式。
	1
	　

	12
	冻干机
	进口品牌
1、台式冻干机，设计精巧，操作方便
2、除湿量：1L/回（1回=24小时）
3、冷阱冷却温度：-45℃
4、安全功能：冷阱水分报警连锁装置、漏电•电流过载保护、冷冻机保护回路、服务插座用保险丝、控制面板自我诊断功能
5、真空解除功能：真空自动放气阀
6、冷阱解冻功能：热气体解冻方式
7、其它功能：真空泵自动运转功能、真空度•冷阱温度监视功能、停电复位功能
8、冻干仓层数及尺寸：3层、直径220mm，能放55只以上10mL西林瓶和20只以上外径66mm的培养皿，自带感温导入开关温度调节范围•温度：30℃固定；
9、进口真空泵（排气量）：排气速度：50L/min；到达真空度：6.7 x10-2 Pa（约5 x10-4Torr）
10、真空计：皮拉尼真空计（数字显示）0.4~533Pa
11、冷阱尺寸（mm）•材料：Φ200×175H•SUS 304
12、导管口径：外径17.5mm
13、配置：冻干机主机、冻干仓、200ml多歧管、冻干瓶真空管等安装附件
	1
	　

	13
	真空泵
	进口品牌
1、配套冻干机使用；
2、强制给油机构能够保证从大气到高真空的整个排气过程中，保证油润滑和内部密封；
3、逆流防止装置在断电时能保护真空腔，低温确保了真空泵创造良好的真空度；
4、强制的油过滤器可滤出泵油的杂质，通过大型刻度易读的油量计，可以随时检查泵油的状况；
5、气镇阀能够防止蒸汽凝缩在泵油内。
6、导管口径：18mm（mm）
7、流量：50L/min 
8、驱动方式：电磁 
	1
	　

	14
	高效强阳离子交换液相色谱柱
	1、适合于小分子和多肽的应用、稳定性、柱寿命、重现性好
	1
	　

	15
	恒温金属浴
	1、温度设定范围：0℃~100℃
2、升温时间：≤10min
3、控温精度：≤±0.2℃
4、温度波动度：≤±0.1℃
	1
	　

	16
	移液器套装
	进口品牌
1、整支高温高压灭菌；
2、双控按钮；
3、轻巧的移液操作；
4、轻触吸头推杆；
5、50ul以下移液器超强吹出。
6、量程0.2-2UL,2-20UL,20-200UL,100-1000UL
	1
	　

	17
	数显恒温水浴锅
	1、加热孔数：4；
2、功率：800W；
3、控温范围：室温~100℃；
4、控温精度：≤±0.5℃；
	1
	　

	18
	自动收集器
	1、使用环境条件：温度0℃- +40℃ ，相对湿度80%；
2、容量：12ml试管160支。（1920ml）；
3、定时收集范围：1秒-24小时；
4、计滴收集范围：1-9999滴；
5、液晶中文菜单式显示；
6、附外接恒流泵插口；
7、连续工作时间：160天；
	1
	　

	序号
	第十一包
	　
	　
	150000

	1
	手动型酵母显微操作仪
	进口品牌
1.1显微平台：载物台两侧有粗细调焦。功能扩展附件包括：照相机、相衬、暗视野、偏振和荧光。粗调焦由力矩调节且锁定，精调焦1μm增量。
1.2  微操作器：独立操纵杆手柄位于载物台下方，允许在X、Y和Z轴方向上进行操作。放置式锁紧装置——制动装置，工具架夹，快速探针更换。
1.3 指针：提示解剖设计的图形化布局和转化阶段的位置。无需进行记录坐标与点击数。
1.4  载物台：5mm点击停顿式平台。钮矩手动自如调节的平台， 2个12×4网格阵列、5mm增量、压力点击停顿式控制。平台固定支架适用于直径90mm标准深度的培养皿。Z轴固定移动27mm限制，平台上升高度也被适当锁定，以防止探针损坏。镜头保护。
1.5 目镜、物镜：目镜蝶形旋转调节，×15 ×16广角目镜。1个超过20×的长焦物镜。
1.6 针拖：直径5mm，长150mm的透明亚克力针柄。一个针托对准定位装置被内置。
1.7 探针：紧压释放更换探针功能。标配探针1盒（10根探针装）。有替换探针
1.8照明：外置灯箱，6V/30W，石英卤素光源，3W LED光源，6000K和4500K。
	1
	

	序号
	第十二包
	　
	　
	100100

	1
	气套二氧化碳培养箱
	进口品牌
内部容积：153L
加热方式：6面辐射直热
灭菌时间：160℃4小时，既充分灭菌，又不因高温破坏箱体元件
温度：四线温度探头，若有一个探头损坏，另外一个探头可继续正常工作
湿度：标配电容式湿度传感器
标配Hepa过滤器
	1
	　

	2
	漩涡震荡器
	转速:2800转/分；
工作方式:连续,点触,调速；
工作台:碗型,平板型可调换；
参考外型尺寸:170＊120＊170mm
	1
	　

	3
	恒温培养摇床
	旋转频率：60-300RPM
频率精度：±1RPM
摆振幅度：Ф26
最大容量：500ml*28/1000ml*18/2000ml*8/3000ml*8/5000ml*6
标准配置：2000ml*8
定时范围：0-999.9h
温控范围：4-60℃
温控精度：±0.1℃（恒温状态）
温度均匀度：±0.1℃
数显方式：LCD
托盘数量：2块
容积：970*565*480（mm）
参考功率：950W
	1
	　

	4
	体式显微镜
	原装进口
1.1 变倍：0.67 – 4.5X连续变倍，变倍比1：6.7
1.2  放大倍率：6.7-45倍
1.3  工作距离：≥110mm
1.4  双目观察筒：视场数≥22
1.5  目镜：10X，F.N. 22
1.6  透射光照明装置：12V22W卤素灯；
1.7  反射光照明装置：环形光源，12V22W卤素灯
1.8  光学元件均为环保无铅玻璃，有ECO无铅认证
	2
	　

	5
	冰箱
	总容积约256L
冷藏室容积约127L
	1
	　

	6
	恒温箱
	容积:50L
控温范围:室温+5-65℃
温度分辨率:0.1℃
温度波动:±0.5℃
工作环境温度:5~35℃
载物托架:2块
定时范围:1~9999min
参考功率:250W
工作室材质:镜面不锈钢内胆
	1
	　

	7
	台式低速离心机
	最大转速，5000r/min；配水平转子：4×500ml，12×100ml，4×50ml。
	1
	　

	8
	pH计
	范围：0-14；±0.01 pH；.自动识别4.00/6.86/9.18pH缓冲溶液；
	1
	　

	9
	移液器
	进口品牌
可调式弹射器设计，左手或右手使用。全新手柄设计,
全新活塞组件设计，全新弹射器设计，专利的容量锁定系统,符合GLP国际实验室规范，“2D识别码”.
量程：0.2-2.0ul
	1
	　

	10
	移液器
	进口品牌
采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀,可高温高压灭菌和紫外线灭菌，四位数字体积显示，伸缩式弹性吸嘴设计，密度调节功能，适用于不同密度的液体，快速拆卸.
量程：1-10ul
	2
	　

	11
	移液器
	进口品牌
采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀,可高温高压灭菌和紫外线灭菌，四位数字体积显示，伸缩式弹性吸嘴设计，密度调节功能，适用于不同密度的液体，快速拆卸.
量程：10-100ul
	2
	　

	12
	移液器
	进口品牌
采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀,可高温高压灭菌和紫外线灭菌，四位数字体积显示，伸缩式弹性吸嘴设计，密度调节功能，适用于不同密度的液体，快速拆卸.
量程：100-1000ul
	2
	　

	序号
	第十三包
	　
	　
	114700

	1
	 PCR扩增仪
	进口品牌                                      
1. 主屏幕：超大5.7” 彩色 VGA触 摸屏;  2. 用户界面：直观的图形显 示,易于编程 3. 数据端口：USB ; 4. 样品体积:1-100ul; 5. 样品容量 ：   96x0.2ml 。 6. 升降温速率：最高 4℃/ 秒,平均3℃/秒; 7. 温度范围  4-100℃ ; 8.温度均一性：±0.5℃; 
9. 温度精确性：±0.5℃;梯度温差范围： 1-25℃;  10. 梯度温控范围： 30-100℃;  11. 存储程序500个,通过USB扩展可无限
	2
	　

	2
	电 泳 电源
	进口品牌          
 1.电压:10-300V ,最小可调1V        2.电流:4-400mA ,最小可调1mA 3.功率:75W in maximum 4.输出:4对电源输出,可同时运行4个电泳槽   5.输出方式:恒压或者恒流方式,可编程 6.定时:1-999min,完全可调 7.暂停功能:有 8.操作条件:0-40度,湿度0-95%,无冷凝水 9.安全标准:EN61010 10.安全性能:经空载检测,突变负载检测,超载/短路保护,输入线保护,断电保护测试. 
	1
	　

	3
	电泳槽
	进口品牌                                       
1. 凝胶盘大小(W×L) ： 15*15cm
2. 容纳ReadyAgarose凝胶：否
3. 制胶器 ：含
4. 样品梳子4个，通量1-120个，
5. 基座缓冲液容量： ~1L
6. 溴酚蓝染料： ~3.0cm/hr
7. 迁移速度： 75V
	1
	　

	4
	电转化仪
	进口品牌                                        
    1.输入电压：100–120 V 或 220–240 V；  2.最大输出电压和电流：3,000 V 峰值， >600 W 负载。峰值 最大 电流100 A;      3. 电压在200-3,000V  范围内调节， 精确 度10 V；4. 缺省值5 ms，或1-4 ms 精度 0.1 ms；5 个细菌和5 个真菌预设程序
	1
	　

	序号
	第十四包
	　
	　
	85300

	1
	全自动凝胶成像系统
	1. CCD 分辨率：500万像素，像素密度16bit；  2.  镜头：进口6倍光学变焦，电动三可变大口径高通透镜头  抽屉式紫外透射台 ： 22*22cm面积、302nm；  3. 白光透射板：面 积21*31cm;               4. 白光反射灯： LED 白光反射；  5. 高性能扣噪音暗 背景成像板：192* 246mm面积； 6. 滤光镜：590nm凝胶专 用 进口镀膜滤光镜； 7. 下压开合式观察 窗， 可观察实时实验结果，方便快捷； 8. 带紫外微距感应式智能断 电保护功 能，机器的运行更加安全； 9. 开门方式：推拉式抽屉开门，暗箱密 闭性强，最大化缩小污染区； 10. 软件：凝胶专业拍摄分析软件 ;     11. 检测灵敏度：20pg EB 染色的双链 DNA； 12. 可选配紫外透射波长： 302nm+365nm；紫外反射光源：254nm、365nm； 滤光镜其他波长：535nm、 605nm、699nm。 13. 配套配套附件 ：独立显卡、 CPU型号为Intel 酷睿i5 4570 、CPU 频率3.2GHz、内存4G、 硬盘1TB、20 寸液晶显示器。
	1
	　

	2
	电动移液辅助器
	进口品牌                                   
 吸液速度：快，25ml/5秒，0.1~100ml容量移液管
	1
	　

	3
	双人单面洁净工作台
	100级@≥0.5μm(美联邦209E)，菌落数≤0.5个/皿•时(φ90mm培养平皿)，垂直送风，风速0.3～0.45m/s（可调），工作区尺寸W*D*H 1200×600×520mm ，荧光灯 /紫外灯规格及数量 30w×①/ 30w×① ，最大功耗 800W 
	1
	　

	4
	手动12道可调式移液器
	量程50-300ul
	1
	　

	5
	小型高速离心机
	进口品牌    
 1.气密性转子(配固定角转, 24x1.5/2.0ml )  2.最大转速：14,680 rpm, 最大离心力(x g)：20,238； 3. 功率要求220W    4. 时间设置:0.5-599分钟，可连续运转； 5. 加速至最高转时间为13秒，从最高转 减速时间为14秒；
	1
	　

	6
	分子杂交箱
	进口品牌       
 整合HB1000和紫外交联仪，紫外交联仪运用254nm短波能量可使DNA和膜固定。技术参数： 1. 转速：10 -15rpm；       2. 功率： 1250瓦特 ；3. 温度范围： 室温至 99.9℃;  4. 温度 显示：LED ；    5. 温度控制精度： ±0.1℃ ；   6. 温度均一性： 箱内： ±0.3℃ • 瓶内： ±0.1℃ ； 7. 杂交瓶 容量：20个 35×150 mm杂交管 或 10个35×300mm杂交管 ;    8. 标配：主机+ 2个35×300mm杂交管 
	1
	　

	7
	脱色摇床
	1. 电源：220V; 2. 功率：35W; 3. 频率20-240转/分、 4. 旋幅：回旋 半径15mm；5. 托盘：320x265mm;
	1
	　

	序号
	第十五包
	　
	　
	499500

	1
	 PCR 仪
	进口品牌
1 工作环境
1.1 工作温度：15-31℃
1.2 工作和存储湿度 ：20-80%
1.3 工作电源：100–240 VAC (±10%), 50–60HZ.
1.4 PCR许可证：有

2.主要性能
2.1有5.7"高分辨率超大彩色液晶显示屏，实验过程中实时显示温控及运行状态
2.2用户可设置休眠模式使其更节电
2.3标准反应模板：96-well 0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR管(必须要是96孔反应模块）
2.4最大升降温速率：4℃/秒
2.5温度梯度：同时运行8个不同温度；温度梯度范围：30 - 100℃；温差范围：1 - 25℃
   温度范围：4-100℃
2.6 可存储500个用户程序
2.7接口：1个USB
2.8质量保证期：安装调试经用户验收合格起，质量保证期1年。
	1
	　

	2
	荧光定量 PCR 检测系统
	进口品牌
1．工作环境
1.1工作温度 ：5-31℃
1.2工作湿度：相对湿度≤80%
1.3工作电源 ：100–240 VAC, 50–60HZ.
2．性能与技术要求
2.1六个检测通道，可实现5重PCR，可同时检测5个靶基因，专用FRET检测通道
2.2完全试剂开放，各种试剂适用
2.3适用于多种荧光方法，如Taqman，Molecular Beacon，FRET探针，SYBR Green I等
2.4可独立运行，真正离线操作，无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线
2.5样品容量：96x0.2ml，可使用标准规格96孔板（12x8）
2.6耗材类型：可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等
2.7反应体系：1-50µl（推荐10-25µl）
2.8光源：六个带有滤光片的LED
2.9检测器：六个带有滤光片的光敏二极管
2.10升降温速度：5℃/秒 ;温控范围：0 -100℃;温度准确性：±0.2℃（90˚C时）;温度均一性：±0.4℃（10秒内达到90˚C）
2.11动态温度梯度功能：同时运行8个不同的温度；梯度温控范围：30 -100℃；梯度温差范围：1 - 24℃；梯度温度孵育时间：相同
2.12激发/发射波长范围：450-730nm
2.13灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因
2.14动态范围：10个数量级
2.15 显示：8.5英寸彩色触摸屏
2.16数据分析模式：标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能
2.17数据导出：Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF
3必备附件
配套附件一套
	1
	　

	3
	凝胶成像系统
	进口品牌
电源：220/240V, 50-60Hz
操作温度：室温
图像分辨率：4 Mega pixel
CCD动态范围：>3 OD
曝光时间：最短0.001s，每0.001s步进
样品盘种类：紫外、白光、蓝光、免染（Stain-Free）
一键成像功能：放入样品后，不需要手动调整对焦、光圈、曝光时间等参数，只需要点击主机按钮即可得到成像结果
软件可控制曝光时间以看到微弱信号
显示过饱和像素保证精确定量
具有免染技术：不需要对蛋白凝胶进行染色、脱色，可直接在5分钟内对凝胶进行成像，成像效果与考染相当
分隔EB污染区：EB所对应的紫外托盘与主机与其他托盘分开，避免对主机及其他样品托盘的污染
中/英文软件，无安装次数限制，免费升级；同时具备采集图像，及数据处理功能
全自动ImageLab专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出
软件可自动检测泳道和条带，并自动进行分子量和浓度的分析，分析结果可输出为Excel或数据库格式
自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，添加各种格式的文字注释
可选DPI输出，300、600及自定义DPI，满足所有期刊对图片质量要求
图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg
报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等
配附件一台。
	1
	　

	序号
	第十六包
	　
	　
	307280

	1
	干热消毒箱
	微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示、控温精确可靠。
二套安全独立的控温系统，定时控温、报警切断加热电源、确保人员安全。 
控温范围：50~250 ℃
温度波动：± 1 ℃
参考功率：2400W
工作室尺寸：610*514*672
定时范围Time range 0~9999min
	1
	　

	2
	超声波清洗仪
	内槽尺寸：300×240×150mm 
容      量：10L 
工作频率：40KHz 
超声功率： 250W
加热功率：320W 
温度可调：室温-80℃ 
时间可调：1-99min 
网      篮：有 
降 音 盖：有 
排      水：有
	1
	　

	3
	电热恒温干燥箱
	工作室采用优质钢板或不锈钢板。 
微电脑智慧控温仪，具有设定，测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠。
控温范围 ：RT+15~300 ℃
温度波动：± 1 ℃
参考功率：1800w
工作室尺寸：500*600*750mm
有定时功能，定时范围： 0~9999min ，控温精度 0.1 ℃ , 温度波动 ± 1 ℃ ,
不锈钢工作室带观察窗 
	1
	　

	4
	立式压力蒸气灭菌器
	1、 有效腔体容量：50升
2、 操作温度范围   
       灭菌：105—135℃（0.019MPa-0.212MPa）
       加热:45—104℃(0-0.015MPa)
       保温：45—95℃
3、 压力显示范围：0-0.4MPa
4、 最大操作压力：0.263MPa
5、 消毒加热源：2.0KW电子加热器
6、 标准附件:两个不锈钢篮(∮300X182)mm
7、 实际操作状态,能即时通过LED显示在操作盘上
8、 定时开启功能，可避免浪费时间。
9、 在完成灭菌后自动开启排气阀，而排气速度能够由六种速度中选择一种设定。
10、 安全顶盖互锁装置，保持顶盖锁定，确保操作期间安全。
11、 可变温度设定，温度设定范围在45—135℃之内，以1℃/步递增（加热模式可达104℃），可设递增或  固定温度。
12、 通过消毒水的微电解来检测水位，可预防干燥加热。
13、 灭菌期间，温度和压力器件之间平衡有偏离时，执行自动精确排气，调节到最佳的体腔内条件。
14、 多款消毒方案选择。
15、 全新的脚踏式开关及后揭式门盖开关
16、 快速冷却风扇功能：冷却风扇减少冷却腔体空间及减少更多周期时间；散热风扇缩短冷却时间。
	1
	　

	5
	低速离心机
	微机控制、直流无刷电机驱动，触摸面板、液晶屏幕显示。
自动计算离心力RCF值。
采用特殊减震器，具有自动平衡功能。
电子门锁、门盖未关时离心机无法启动；运行时门盖不能打开，异常时自动停机。
产品符合CE国际安全认证, ISO13485:2012及ISO9001:2008质量管理体系认证。
最高转速      4200r/min
最大相对离心力   2760×g
最大容量   12×20ml
转速精度   ±30r/min
定时范围   1min～99min
整机噪声   ≤65dB(A)
电源   AC220V±22V  50/60Hz 5A
整机功率   250W
配12*15ml水平转子（最高转速：4200rpm，最大相对离心力：2760*g）；
   4*50ml水平转子（最高转速：4200rpm，最大相对离心力：2760*g）
	1
	　

	6
	制冷设备
	产品类别：双开门
总容积206L
冷藏室容积128L
冷冻室容积78L
温控方式机械温控 纠错
制冷方式直冷
制冷能力5kg/24h
气候类型ST-SN-N
能效等级1级
冰冻星级四星级
噪声值38db
	1
	　

	7
	常温微量离心机
	进口品牌
1.最高转速为14,000 rpm，最大相对离心力为 16,873 x g。
2.标配18 x 1.5/2ml气密性固定角转在最大承载时，加速至最高转速的时间为13s，从最高转减速至零的时间为13s。
3.标配气密性转子具备快速锁定转子盖， 快速打开和关闭转子盖，节约时间。
4.离心时间设定范围：0.5 至99分钟，或连续运行。
5.具备定时记速功能，可在达到设定转速后才开始倒数计时。
基本特性:
1.可显示离心时间，转速和离心温度。
2.可用旋钮编程离心时间和转速。
3.可进行相对离心力（rcf）和转速（rpm）的切换显示。
4.单独的瞬时离心按键。
5.在最高转速时，噪音也非常低，小于57db。
6.无刷免维护驱动
安全特性:
1.符合IEC 1010-2-020 的安全标准。
2.铝制转子，耐化学腐蚀。
3.不锈钢材质腔体设计。
4.转子可在121℃， 高温高压灭菌20分钟，完全杜绝污染。
5.转子气密性经由英国Proton Down的应用微生物研究中心（CAMR）测试并认证。
6.自动失衡检测功能
7.自动转子识别功能
转子:
标配气密性固定转子FA-45-18-11（18 x 1.5 / 2.0 ml），可离心以下样品：
微量离心管1.5ml/ 2.0 ml；0.2 ml PCR管；Spin colomn管等
	1
	　

	8
	低温离心机
	进口品牌
产品特性:
1.具有宽泛的温控范围：-11℃－ 40℃ ，并可在离心机运行期间设置。
2.离心机具备快速制冷功能，可迅速降温至设定温度。
3. 具备待机冷却功能 ，即使在待机状态下可持续制冷长达8小时。
4.可在特定时间启动自动制冷，从而满足离心前的预制冷。
5.即使在最高转速时，也可保持 4℃。
6.最高转速为17,500rpm，最大相对离心力为 30,130g，可从100rpm 以10rpm向上调节至 3000rpm，之后则以100rpm 向上调节。
7.所有转子在最大承载时，加速至最高转速的时间短于14s，标配30 x 1.5/2ml固定角转从最高转速减速至零的时间短于15s。若选择SOFT软启动/刹车功能后，则不在此范围内。
8.离心时间最高可设定至99分钟，或连续运行。
9.具备定时记速功能，可在达到设定转速后才开始倒数计时。
基本特性:
1.可显示离心时间，转速和离心温度。
2.可用旋钮编程离心时间和转速。
3.可以存储 50个程序，有5个常用程序按钮可直接调用。 
4.可进行相对离心力（rcf）和转速（rpm）的切换显示。
5.单独的瞬时离心按键。
6.在最高转速时，噪音也非常低，小于63db。
7.无刷免维护驱动
8.自动锁盖功能
安全特性:
1. 符合IEC 1010-2-020 的安全标准。
2.铝制转子，耐化学腐蚀。
3.不锈钢材质腔体设计。
4.转子可在 121℃， 高温高压灭菌20分钟，完全杜绝污染。
5.转子气密性经由英国Proton Down的应用微生物研究中心（CAMR）测试并认证。
6.自动失衡检测功能
7.自动转子识别功能
转子:
1. 气密性高速角转FA-45-24-11-HS，可承载24x 1.5/2ml 离心管，最高转速：17500rpm，最大相对离心力可达30,130 x g
2.固定角转F-35-6-30，可承载 6x 15/50ml Falconâ  管或采血管（适配套筒和适配器）
3.水平转子A-2-MTP，可承载 2 x DWP （深孔板）或 MTP（微孔板），板的高度需低于29 mm
	1
	　

	9
	移液枪
	进口品牌
技术参数：
采用高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。
卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和胳膊用力，避免手部重复性劳损（RSI）
伸缩性弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性
可整支高压消毒（121℃，20分钟）和紫外线灭菌，操作更安全
4位数字放大功能体积显示，位置合理，便于移液时观察
独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛
多道移液器具备单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本
配置:
1. 0.1-2.5µl 单道可调量程移液器 1支
2. 0.5-10µl  单道可调量程移液器 1支
3. 10-100µl   单道可调量程移液器 1支
4. 100-1000µl  单道可调量程移液器 1支
	1
	　

	10
	电子分析天平
	进口品牌
1、量程（g）：220 
2、可读性（g）：0.0001 
3、重复性 sd（g）：0.0001 
4、线性误差（g）：±0.0002 
5、典型稳定时间：4s 
6、准确度类别：I 
7、校准：自动外部校准，配备砝码 
8、秤盘尺寸（mm）：直径90 
9、秤盘上方有效高度（mm）：240 
	1
	　

	11
	酸度计
	进口品牌
1、电子测量范围：0-14pH
2、分辨率：0.01 pH;1 mV;0.1˚C
3、准确度：±0.01 pH;±1 mV;±0.5˚C
4、缓冲液组： 3组（中国、美国、欧洲）
5、校准：3 点      
6、储数据库：99 个测量数据    最近一次校准数据
7、电源：110-240V/50Hz, DC 12V
8、显示器：液晶
9、pH输入：BNC, 阻抗>10e+12 Ω
10、温度输入：Cinch, NTC 30 kΩ
11、参比电极输入：2mm 香蕉插座
12、通讯输出： RS232
13、温度补偿   ：ATC & MTC
14、外壳   ：ABS
	1
	　

	12
	磁力搅拌器
	工作面数量 1
工作面积 150mm不锈钢加热盘
搅拌容量 100ml-3000ml
加热功率 250-300w
数显控温范围 室温～300℃    
温度分辨率 0.1°
控温精度 ±1°
转速范围 启动～2000转/分
工作电源 220V  50Hz
	1
	　

	13
	恒温水浴槽
	加热功率 1000W 
熔丝管 6A
温控范围 室温-100℃
温控精度 ≤±0.5℃
温升速度 由室温升至沸点≤70分钟
水泵功率 50W（HH-501带外循环 HH-601带内循环）
工作电源 AC220V 50Hz / AC110V 60Hz
使用环境 环境温度：5℃-40℃：相对湿度：≤80%
	1
	　

	14
	生物安全柜
	一、技术参数：
1、气流模式：30%外排，70%循环
2、流入气流平均风速：≥0.53m/s，下降气流平均风速：≥0.35m/s
3、ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%，洁净等级10级
4、安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试
5、进口品牌单风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动
6、工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速
7、LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数
8、温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态
9、前窗采用手动升降方式，具有安全高度±5mm高精度上、下限位，声光报警
10、工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护
11、整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒
12、玻璃前窗不低于8度倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性
13、具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间
14、前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能
15、出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa
16、通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105
17、安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏；
18、联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制
19、可选配具有失效报警、面板实时显示使用寿命功能的活性炭过滤器装置
20、柜内电源：双防水插座设计，整机具有断电保护功能
21、噪音≤63分贝
22、工作区尺寸：高度≤625mm，深度≥575mm，宽度≥1250mm
23、工作区间照明度： >1000 lux
二、产品资质：
      生产厂家获有最新有效的YY0569-2005行业标准的医疗器械注册证，品牌获有EN12469（GS认证）、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、国外认证机构的CE认证。
三、售后服务：
 青岛地区设有厂家办事处，配备安装及售后服务工程师
	1
	　

	15
	旋涡振荡器
	振动与旋涡混合方式：可调速控制，能从低速振动到高速旋涡混合。可根据需要选择适合的混台方式；
多元功能：碗型振动台与平扳型振动的双重提供，可适应不同试管及容器的手动或自动的两种混合方式；
自动与点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式；
稳定操作：足够重量和整体金属外壳为各种混合提供了稳定的操作平台。
技术参数：
参考功率：30W
转速：约200-2800转/分
振幅：4mm
感应距离：30cm
工作方式：　连续、点触、调速
平台尺寸：70mm
	1
	　

	16
	核酸水平电泳槽
	基本参数：
凝胶板规格(L×W)：60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm
试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚)
缓冲液总容量：约650ml
特点：
高透明度聚碳酸酯注塑成型，无渗漏；
透明上盖开孔设计，便于散热，方便观察；
制胶器模具成型，可以制作4种不同的胶；
桥式设计，节省缓冲液；
耐高温，不变形；
限位功能，操作准确；
高柔韧性导线，开盖断电设计，确保安全；
可更换电极条及电磁头，方便彻底清洗和维修；
纯度≥99.95%的铂金电极丝，导电性能最佳；
	1
	　

	17
	蛋白电泳槽
	直接在电泳芯主体上安装胶室，制胶、跑胶同位在电泳主体上，可放置不同规格的两块凝胶，加长型凝胶可以分离迷你型凝胶无法分离的样品
简便的操作要求和夹紧安装
采用高强度PC材料注塑成型；下槽高透明，清晰显示电泳运行状态无渗漏现象
V型设计的正电极防护条
槽底留有1厘米空间，可以放置磁力棒进行搅拌
上盖留有凸出的散热开孔
技术参数：
玻璃板规格：103×105（mm）、103×83（mm）
凝胶数量：1～2块
凝胶规格: 83×73、83×95（mm） ； δ=1、1.5 （mm）                
样品数：10、15
最大缓冲液用量：1350ml
最大电源电压：200（V）
	1
	　

	18
	半干蛋白质电转移槽
	转印碳板规格：150×150mm
无需缓冲液；
碳板电极，电场均匀；
绝缘垫片，避免短路。
	1
	　

	19
	配套电源
	并联输出：4组
输出范围（显示分辨率）：5-600V(1V)      4-600mA (1mA)    1-300W(1W)
微电脑智能控制，操作界面更加友好
工作状态中，可以实时微调
LCD，同时显示电压、电流、功率和定时时间
具有储存记忆功能（10组3步程序）
参数可以连续设定
可单步或分步工作
具有来电恢复功能 
具有安全保护及报警功能
具有小电流维持功能
可随机产生高浓负氧离子以改善实验室空气
	1
	　

	20
	脱色摇床
	宽电压输入，电压波动适应性强，节能、耐用；
内部电路经特殊处理，适应潮湿环境，可在低温箱和培养箱中使用；
铝合金托盘配防划垫，坚固耐用，便于固定。
输入电压：   100-240V AC  
电机输入功率：20W
运动方式：上下摆动
摇摆频率：   0-80rpm
摆幅：       ±7° 
承载量：   3Kg  
托盘：       235×210mm
	1
	　

	21
	微波炉
	微波功率：800W  内胆材料：纳米银   参考外观尺寸：459×281×386mm 
 产品容量：20L   其它性能：光波
	1
	　

	22
	落地式恒温振荡器
	最大容量 ：150ml×53个或250×48个或500ml×14个或10
标准配置 ：150ml×4个-250ml×4个-500ml×4个-100
温度波动 ：±0.5℃
控温精度 ：±0.1℃
控温范围 ：室温+5℃~50
定时范围 ：0~99.9hours
摆振幅度 ：φ30mm
旋转频率 ：0-400RPM
工作室尺寸 ：摇摆尺寸800*516mm
	1
	　

	23
	生化培养箱
	双门模式 ：内门为全钢化玻璃门
门数 ：双门
工作室材质 ：镜面不锈钢内胆
功率 ：1450W
电源电压 ：220V-50HZ
温度波动 ：±0.5℃
控温范围 ：5-50℃
工作室尺寸 ：600*550*1000mm
容量 ：350L
	1
	　

	24
	冷暖控制设备
	产品功率  大1P
冷暖类型 冷暖型
是否变频 定频
制冷量  2650W
制冷功率  808W
制热量  2920W
制热功率  810W
电辅加热功率  900W
循环风量  540m3/h
室内机噪音  22.5-35dB
室外机噪音  ≤49dB
能效等级 3级,3.28
	2
	　

	25
	生物显微镜
	进口品牌
（1）平场消色差物镜：4X、10X、40X、100X；  
（2）防霉型宽视野目镜10X：22mm视野，均可调节屈光度；  
（3)载物台再定焦结构，方便高倍物镜下更换切片;  
（4）复眼照明系统，长寿命高亮度白色LED照明器，满足性能要求的同时，降低功耗发热保持光路稳定性； 
（5）内置ND8减光片及自动照相电压调节按钮；  
（6）载物台X、Y移动手柄高度可调节；  
（7）新型人机工程学陶瓷涂层载物台，通过国际上的CE（安全）认证，固定位置的控制手柄（手柄长度可调）；可同夹载双切片； 
（8）人机学设计：右手单手五手指可同时操作视场光阑、载物台X、Y移动手柄，调焦机构，及滤色镜；  
（9）将来可升级：相差、荧光、微分干涉、偏光、多人共览等；                                             
（10）500万像素CCD，具有很好的色彩还原性和数据处理功能，拍照不延时，拍照效果能达到微米级，以满足病毒实验要求为准； 1/1.8英寸彩色CCD芯片（7.04(H)× 5.28(V)mm, 对角线长）；具有比例尺标定、白平衡等功能，能够进行长度、面积、角度等参数的测量，并且可进行多通道图像合成以及大图拼接等。 
	1
	　


第六部分  附件

附件一：投标函

投 标 函

山东盛和招标代理有限公司：

经研究，我们决定参加项目编号为SHZB2015-248的招标并报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本五份。

2、如果我方的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方已详细检查所有投标文件、附件以及所提供的参考文件，有模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

4、投标文件在公开报价后90日内有效。

5、我们同意按照招标文件的要求，提供与递交投标文件有关的数据和资料。

6、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

7、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

8、与本投标有关所有往来信函，应按下列地址进行：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人全称：

公章：

法定代表人签字：

年   月   日

附件二：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

                         （投标人名称）法定代表人                     ，现授权委托              （单位名称）的           、       （姓名、职务）为我公司全权代理人，以本公司的名义参加山东盛和招标代理有限公司组织的本次招标项目，全权处理招标过程有关的一切事务。授权代理人在本项目执行过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：     性别：     年龄： 

单位：             部门：     职务

投标人（盖章）：

法定代表人：（签字、盖章）：

日期：   年   月  日

附件三：报  价 一 览 表

报  价 一 览 表

项目编号：SHZB2015-248
投标人名称（公章）：                     法定代表人或授权代理人签字：            

                                               单位：   元    

	包号
	投 标 总 价
	交付安装时间
	备注

	（分包项目必填）
	小写：

大写：
	
	


注：1.投标人必须另外单独密封一套 “报价一览表”，“报价一览表”要求每包报价单独打印一份本表并盖章（提供原件），一起密封到同一个信封里，现场与投标文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、所报包号、投标人名称。

2. 对于分多包的项目如果不填写所投包号,招标代理机构有权视为无效报价。

  年   月   日

附件四：报价明细表
报价明细表

项目编号：SHZB2015-248
投标人名称（公章）：                法定代表人或授权代理人签字：                   

包号：                           单位： 元 

	序号
	货物名称
	品牌型号
	产地
	技术规格（详细配置）
	单价
	数量
	总价
	保修
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、技术规格应详细写明所投产品详细配置，严禁复制招标文件中的技术指标。

2、不得漏项。

3、出现上述问题可视情况做无效投标处理。

年  月  日

附件五：投 标 偏 离 表                                                      

投 标 偏 离 表
项目编号：SHZB2015-248
投标人名称：（公章）                   法定代表人或授权代理人签字：            

	包号
	包内编号
	产品名称
	招标文件

要求
	报价文件

实际情况
	偏差内容
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


年  月  日

附件六：经营业绩一览表
经营业绩一览表

投标人名称（公章）：                法定代表人或授权代理人签字：           

	产品项目名称
	金额
	设备名称
	品牌型号
	出售时间
	购买单位
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                      年    月    日

附件七：高校采购的同类货物成功案例合同原件登记表

高校采购的同类货物成功案例合同原件登记表

项目编号：              

投标人名称（公章）：                     法定代表人或授权代理人签字：  

包号：                                  

	序号
	合同编号
	设备名称及合同清单中序号
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、投标人须按包认真填写本表格作为招标文件评分细则中商务部分业绩打分参考依据，不得弄虚作假，最终得分以专家现场评审结果为准；

2、合同原件必须包含设备清单，保证完整；

3、对于未按规定提交本表格或填写本表格有虚假情况的后果自负。

附件八：封面格式
	投标文件

（正本）

项目编号：SHZB2015-248
项目名称：

所投包号：
投标人名称（公章）：

地址：

电话：

传真：
	投标文件

（副本）

项目编号：SHZB2015-248
项目名称：

所投包号：
投标人名称（公章）：

地址：

电话：

传真：

	报价一览表              

项目编号：SHZB2015-248
项目名称：

所投包号：
投标人名称（公章）：

地址：

电话：

传真：
	资质证明文件            

项目编号：SHZB2015-248
项目名称：

所投包号：
投标人名称（公章）：

地址：

电话：

传真：


	……………………于   年  月  日   时之前不准启封（公章）…………………


封面格式

附件九：验收报告

验 收 报 告

	采购人： 青岛农业大学

	投标人：

	项目名称
	
	合同号
	

	合同供货日期
	
	交货验收日期
	 

	质量保证期
	
	采购方式
	

	货物质量：

	安装调试：

	试运行情况：

	采购人意见：

                  负责人签字                 公 章      年   月   日

	投标人意见：

负责人签字                                  公 章      年   月   日

	备注：


注：《验收报告》一式肆份。山东盛和招标代理有限公司壹份，采购人贰份，中标人壹份。

附件十：保证金退还申请表

保证金退还申请表

  公司名称（公章）：                              时间：

	项目名称：
	项目编号：

	所投标段：

	交纳保证金时间: 

交纳保证金方式（现金/电汇）:

	交纳保证金金额：小写：

                大写：

	退付保证金金额：小写：

                大写：

	退付保证金账号

账户：

账号：

开户银行：



	联系人：                        联系电话：


注：1、开标结束后，请务必将此表填写完整发到山东盛和招标代理有限公司邮箱（qdb@cnshzb.com）,我们会尽快办理保证金退还事宜。

    2、若保证金退入个人账户，必须加盖公司公章或者财务章。

[image: image3.jpg]




